|  | 630049 г.Новосибирск, Красный проспект, дом 165/1 тел./факс: (383) 236-05-07, 236-06-69, 203-40-95 manager@sibkc.ru, skcentre@ngs.ru www.sibkc.ru |
| --- | --- |

Опросный лист

Оценка применения конвейерных весов

# Адрес и реквизиты заказчика:

Предприятие:

Адрес:

Контактное лицо (Ф.И.О., должность):

Тел./факс/ е-mail:

Объект: __________________________________________________________________________

Конвейер поз. №___________________________          Количество ____________________ шт.

| Назначение конвейерных весов | ( для технологических целей; |
| --- | --- |
|  | ( для расчёта со сторонними организациями (приёмки). |

1. Характеристика транспортируемого (взвешиваемого) материала:

- Наименование материала   ____________________________________________________________

- Насыпной вес, т / м3  __________________________________________________________________

- Зернистость (размеры) материала, мм   _________________________

2. Технические параметры конвейера:

- Производительность, т/ч:     расчетная ____________           фактическая ____________

- Ширина ленты, мм     ____________

- Скорость движения ленты, м/с     ___________

- Наибольшая линейная плотность материала (погонная нагрузка), кг / м  _______________________

- Угол наклона конвейера            ( 0 (;            ( _______(;

- Длина конвейера, м     ______________

- Расстояние между прямой и обратной ветвями ленты, мм   _____________

| Сечение конвейерного става |
| --- |
| Вариант 1 | Вариант 2 |
| Вариант 3 | Ваш вариант |
|  | Вариант | В | Н | А | h | К | ( | E |  |

| Исполнение става |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L1 | L2 | L3 | ( D | ( d | S |  |

3. Характеристики весов и условия их эксплуатации:

- Предел допускаемой погрешности (согласно ГОСТ 30124-94):          (  ( 0,5%                (  ( 1%

- Контролируемый параметр:     текущая производительность; суммарный расход

- Подаваемое напряжение питания:        (220-33/+22) В / (50±1) Гц

- Температурный диапазон,  ( С,  при влажности не более 95 %:

- для ГПУ весов     от  - 35   до  +50,

- для измерительного прибора   от  - 10   до  +40,

- Степень защиты электрооборудования весов общего назначения от пыли и влаги

(по ГОСТ 14254-80):       не менее   IP 54

- Технические требования к весам:

- Токовый телеметрический сигнал, мА                       (  4-20;           (  0-5;

- Связь (выходные данные):       ( RS 232;              (  RS 485;

- Длина кабеля от весов до измерительного прибора, м  _______________

- Наличие индикатора дублирующего:               ( да*;              (  нет

- Длина кабеля от измерительного прибора  до индикатора  дублирующего,  м * _________________

- Комплектация роликоопорами участка влияния (5шт. до ГПУ весов,  5 шт. после):     ( да*;    (  нет

- Необходимость комплектации ПТК (на 1 весы или ………. в сети)

- ПЭВМ:             ( да*;          (  нет

- принтер:          ( да*;          (  нет

- длина кабеля  до ПЭВМ ______ м*;

- стойка для ПТК: шкаф напольный серии BASIC  (IP54):       ( да*;       (  нет

- специальное программное обеспечение:    ( да*;          (  нет

- Необходимость комплектации имитационными грузами, образцовыми гирями 20кг (4 шт): ( да*; ( нет

5. Требования к  условиям эксплуатации и обслуживанию конвейера:

- Тип конвейера – стационарный, длина не более 100м.

- Лента конвейера должна соответствовать ГОСТ 20-85, составные части ее должны обладать одинаковыми характеристиками. Способ соединения концов ленты – вулканизация или склейка. Соединение концов ленты не должно вызывать ударов в пределах весоизмерительного участка.

- Способ натяжения ленты: грузовой автоматический.

- Проскальзывание ленты конвейера не допускается.

- Конвейер должен иметь устройство очистки ленты.

- Конвейер должен быть оборудован дефлекторными роликами или другими устройствами, препятствующими перемещению ленты в поперечном направлении.

- Грузоприемное устройство конвейерных весов  должно быть удалено (не менее чем на  4м) от:

- места подачи и сброса материала;

- приспособления для натяжения конвейерной ленты;

- направляющего устройства конвейерной ленты;

- приспособления для очистки конвейерной ленты;

- устройства для удаления из взвешиваемого материала магнитных фракций.

- Поток транспортируемого материала должен быть равномерным с загрузкой в средней (по ширине) части конвейерной ленты, гранулометрический состав не более 200мм.

Примечание: * - опции, влияющие на формирование цены весов.

* * Предел погрешности весов зависит от равномерности потока и гранулометрического                                                                                       состава материала, от состояния конвейера и наклона конвейера.

*** Настройка (тестирование) весов на месте эксплуатации производится известным   весом   измеряемого материала (материал,   прошедший через конвейер, необходимо взвесить на контрольных весах)

Требования к конвейеру и монтажу конвейерных весов

установлены в МОЗМ МР № 50 «Автоматические весы непрерывного действия»

и ГОСТ 30124-94 «Весы и весовые дозаторы непрерывного действия.

Общие технические требования»:

Согласно МОЗМ МР №50:

п. 9.1.2 рама конвейера должна быть  жёсткая.

п.9.1.3.1 предусмотрена установка роликоопор участка влияния. Верхние образующие роликов грузоприёмного устройства и роликовой дорожки следует располагать в одной плоскости.

п.12.1. Центровка роликов при нагрузке, приблизительно равной максимальной нагрузке весового механизма, должна быть в пределах 0,3 мм; эксцентричность не должна превышать 0,2 мм.

п.12.2.1. Лента должна иметь не более двух составных частей, каждая из которых должна обладать одинаковыми характеристиками.

п.12.2.2. Развернутая длина ленты не должна превышать одного из приведенных значений: расстояния, пройденного любой точкой ленты за 1,5 мин. при минимальной скорости, или равного 100 м.

Согласно ГОСТ 30124-94:

п.8.1.2 Грузоприёмное устройство конвейерных весов должно быть удалено (не менее чем на четырёхкратное расстояние между осями соседних роликов) от:

- подачи и сброса материала;

- приспособления для натяжения конвейерной ленты;

- направляющего устройства конвейерной ленты;

- приспособления для очистки конвейерной ленты;

- устройства для удаления из взвешиваемого материала магнитных фракций;

п. 8.1.3 Угол наклона боковых роликоопор конвейерных весов не должен превышать 30 град.

п. 8.1.4 Угол наклона конвейерных весов не должен превышать 20 град.

п. 8.1.5 Должно быть предусмотрено грузовое автоматическое натяжение ленты конвейерных весов.

п. 8.1.6 Соединение концов ленты конвейерных весов не должно вызывать ударов при движении ленты в пределах весоизмерительного участка. Способы соединения концов ленты: вулканизация или склейка.

Кроме того, весы должны располагаться по возможности ближе к месту загрузки материала на ленту.

Согласно ГОСТ 8.005-2002:

п.7.3. Наименование и тип основного или вспомогательного средства поверки: Весы для статического взвешивания по ГОСТ 29329

Размещение весов на конвейере

Предпочтительным для размещения весов является участок 1. При необходимости возможно размещение весов на участке 2

Участок 1 – наименьшего и стабильного натяжения ленты.

Участок 2 – наибольшего и нестабильного натяжения ленты.

Дополнительные требования: ____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

ЗАКАЗ УТВЕРЖДАЮ

Должность__________________________________________

_________________      _______________________________

( подпись)                                             (расшифровка подписи)

________________________

(дата)